TÍTOL: És fiable l’automesura de glicèmia capil·lar? Càlcul del Coeficient de Correlació Intraclasse (CCI)

OBJECTIUS: Conèixer l’exactitud i la fiabilitat de diferents models d’aparells de mesura de glicèmia capil·lar utilitzats en  AP per l’autocontrol de pacients diabètics.

METODOLOGIA: Estudi transversal.

Mostra: Individus de 16 a 99 anys programats per extracció venosa a la nostra ABS durant 2 mesos i que s’hagués sol·licitat glicèmia basal. Mostra mínima de 200 persones per al càlcul del CCI.

Mesures  i intervencions: A cada pacient se li realitza una sola extracció venosa. Amb la mateixa sang es determina la glicèmia immediatament amb 6 aparells de diferents marques comercials. Les determinacions les realitzen professionals prèviament entrenats. L’extracció es remet al laboratori de referència.

Els aparells són nous i prèviament calibrats i amb les seves tires reactives corresponents. Es calcula el CCI per cada model respecte al laboratori central. Es valora també el percentatge d’individus amb diferències >30 mg/dl amb el resultat del laboratori .

RESULTATS: Registres vàlids 263 . Mitjana d’edat 56,4 anys. Un 57,2 % eren dones. El 19,7% eren diabètics.

CCI de 0,884 a 0,940. Percentatge de diferències de glucèmia >30mg/dl del 4,1% a 26,8%.

Les mitjanes de les diferències entre els 6 models i el laboratori presentaven diferències estadísticament significatives entre elles (p<0,005).

CONCLUSIONS:

Les diferències entre determinacions poden provocar actituds diferents segons l’aparell utilitzat. Caldria ser prudents a l’hora de prendre decisions terapèutiques a partir dels resultats dels autocontrols, i seleccionar els millors aparells.

- Cal incloure en l’educació sanitària del pacient diabètic la importància d’altres paràmetres en el seguiment de la seva malaltia, com l’hemoglobina glicada.